团体标准

ICS 17.220.20
CCS N 22
T

T/CIMA  0174—XXXX
	


单相智能电能表远程通信单元

Remote communication unit of single-phase smart electricity meters

	(征求意见稿)

(在您提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上)

	20260303



XXXX-XX-XX发布
XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布


目   次

I

前言

1

1 范围

1

2 规范性引用文件

2

3 术语和定义

2

4 缩略语

2

5 技术要求

10

6 试验方法

13

7 检验规则

14

8 包装、运输及贮存

15

附录A（资料性） 单相智能电能表远程通信单元外观型式要求 



前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：广西电网有限责任公司计量中心、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、江苏林洋能源股份有限公司、江苏英创电力科技有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、河南许继仪表有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、青岛拓维科技有限公司、银河电力集团股份有限公司、昀诺能源科技（江苏）有限公司等。

本标准主要起草人：李金瑾、张焜、马华超、何锡斌、何道远、彭佳辉、刘志宏、姜锟、黄世回、闫延辉、裴金玉、刘洋等。   

单相智能电能表远程通信单元
范围
本文件规定了单相智能电能表（以下简称“电能表”）远程通信单元（以下简称“通信单元”）的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。   
本文件适用于单相智能电能表远程通信单元的设计、制造、检验、使用和验收。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2423.1--2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2--2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3--2016 环境试验 第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5--2019  环境试验 第2部分：试验方法  试验Ea和导则: 冲击

GB/T 2423.10--2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.55--2023 环境试验 第2部分：环境测试  试验Eh: 锤击试验

GB/T 4208--2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11--2017  电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 13384--2008  机电产品包装通用技术
GB/T 16935.1--2023
低压系统内设备的绝缘配合  第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17215.211--2021 电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17626.2--2018  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3--2023  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4--2018  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5--2019  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6--2017  电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8--2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11--2023 电磁兼容  试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 17626.12--2023电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验

DL/T 645--2007  多功能电能表通信协议

DL/T 698.45--2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议-面向对象的数据交换协议
YD/T 2575--2013​​LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）

YD/T 2576--2013​​LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段）

YD/T 2678--2013​​LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备协议一致性测试（第一阶段）等（业务能力测试中包含IMS相关测试）

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1

远程通信单元 remote communication unit
智能电能表与主站之间通信的模块。
3.2 

单相智能电能表远程通信单元 remote communication unit of single-phase smart electricity meter

单相智能电能表与主站之间采用4G通信方式进行通信的模块。

缩略语
下列缩略语适用于本文件。

EVENTOUT：事件输出（Event Output）
FDD：频分双工 (Frequency Division Duplex)
ICCID：集成电路卡识别码（Integrated  Circuit  Card  Identifier） 
LTE：长期演进技术（Long Term Evolution）

QAM：正交幅度调制 (Quadrature Amplitude Modulation)
QPSK：正交相移键控 (Quadrature Phase Shift Keying)
RST：复位（Reset）
RX：接收 (Receive)

RXD：接收数据（Receive Data）

SET：设置使能（Set Enable）
STA：状态（Status）

TDD：时分双工 (Time Division Duplex)
TX：发送/发射 (Transmit)

TXD： 发送数据（Transmit Data）
VCC：正电源（Voltage Common Collector）
VSS：电源地（Voltage Source Source）
4G： 第四代移动通信技术（Fourth Generation）
5 技术要求

5.1 环境要求
5.1.1 温湿度范围

通信单元正常运行的气候环境分类应符合表1的规定。

气候环境条件分类

	场所类型
	级别
	空气温度
	湿  度

	
	
	范围

℃
	最大变化率a
℃/h
	相对湿度b

	最大绝对湿度

g/m3

	遮蔽场所
	C2
	-25～+55
	0.5
	10%～100%
	29

	户 外
	C3
	-40～+70
	1
	
	35

	协议特定
	CX
	
	
	
	

	温度变化率取5 min时间内平均值。

相对湿度包括凝露。


5.1.2海拔

海拔4000 m及以下。

5.2 外观与结构

5.2.1 外观

要求如下：
通信单元结构根据安装要求可分为无外壳封装通信单元或有外壳封装通信单元；

通信单元的接口应符合GB/T 17215.211—2021中辅助装置的规定；

进行外观和结构检查时，不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱

落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固；

有外壳封装的通信单元的外形、尺寸和接口见附录A。

5.2.2 产品标识

应至少有下列标识：

产品名称及型号；

制造厂名或商标；

制造日期及出厂编号。

5.3 机械要求
5.3.1 冲击

应符合GB/T 17215.211-2021的规定。
5.3.2 振动
应符合GB/T 17215.211-2021的规定。
5.3.3 弹簧锤
通信单元能承受外物撞击而不造成失效和损坏。弹簧锤强度要求如下：

撞击能量：0.2 J；
撞击次数：3次。

5.3.4 防护性能
安装在智能电能表上，外壳防护等级应符合GB/T 4208—2017中IP 51的规定。

5.3.5 阻燃性能
非金属外壳应符合GB/T 5169.11—2017的阻燃的规定，试验温度为650 ℃，试验时间为30 s。
5.4 电气要求

5.4.1 工作电源

采用直流电源，电压允许范围：（11～16）V,最大峰值电流不应超过250 mA且持续时间不应超过20 ms，秒平均电流不应超过125 mA。

5.4.2 功耗

要求如下：
在非传输状态下，通信单元静态功耗不应大于1 W；

在传输状态下，动态功耗不应大于3 W。

5.4.3 绝缘电阻

各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求应符合表2的规定。
表2  绝缘电阻

	额定绝缘电压

V
	绝缘电阻 

MΩ
	测试电压

V

	
	正常条件
	湿热条件
	

	U≤60
	≥10
	≥2
	250

	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500


5.4.4 绝缘强度

安装在智能电能表上，电源回路对地应耐受500 V（＜60 V直流电源回路），历时1 min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流不应大于5 mA。
5.4.5 冲击电压

电源回路、信号输入回路、信号输出回路各自对地和输入回路、输出回路和电源回路之间，应耐受如表3中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

表3  冲击电压峰值

	试验回路
	冲击电压峰值

V
	试验回路
	冲击电压峰值

V

	直流电源对地
	500
	信号输入回路对输出回路
	500

	交流电源对地
	5000
	信号输入回路对电源回路
	4000

	信号输入/输出对地
	500
	信号输出回路对电源回路
	4000


5.5 功能要求

5.5.1 一般要求

通信单元应支持4G网络。通信单元应能兼容不同类型的单相智能电能表，完成数据采集的各项功能。
5.5.2 通信流量统计

通信单元应提供可查询指令，用于查询数据流量。每一次网络连接上后，通信单元开始自动记录数据流量，直到连接断开，终止流量记录。

5.5.3 数据采集

5.5.3.1 通信单元可按照配置的采集任务采集智能电能表的实时数据和冻结数据，采集数据内容应符合表4的规定，应支持即采即报。

表4  采集数据

	数    据    项
	采集类型

	
	实时
	分钟冻结
	日冻结
	月冻结
	结算日冻结

	电压
	√
	√
	—
	—
	—

	电流
	√
	√
	—
	—
	—

	零线电流
	√
	√
	—
	—
	—

	功率因数
	√
	√
	—
	—
	—

	电压、电流相位角
	√
	—
	—
	—
	—

	组合有功电能示值
	√
	—
	—
	—
	—

	正向有功电能示值（总、各费率）
	√
	√
	√
	√
	√

	反向有功电能示值（总、各费率）
	√
	√
	√
	√
	√

	日历时钟
	√
	—
	—
	—
	—

	注：“√”表示应做的项目，“—”表示可以不做的项目。


5.5.3.2 通信单元应采用下列方式采集智能电能表的数据：

实时采集。通信单元直接采集智能电能表的相应数据项；
定时自动采集。通信单元根据主站设置的抄表方案自动采集智能电能表的数据， 
支持分钟周期采集，数据项至少包括电压、电流和功率；

自动补抄。通信单元对在规定时间内未抄读到的数据应有自动补抄功能。补抄失  

败时，生成事件记录，并向主站报告。若智能电能表不支持日冻结、月冻结和曲线数据，通信单元应通过设定的用户类型，定时读取智能电能表实时数据或其他冻结数据，作为冻结电量。对于智能电能表，通信单元每天零点5分起读取智能电能表的日冻结和曲线数据并存储，通信单元应补抄最近3天的日冻结数据，通信单元应补抄当天曲线数据。

5.5.3 数据管理和存储

要求如下：
应支持各种历史日数据，并支持最近62天日数据；
应支持各种历史月数据，并支持最近12个月的月数据；
按照设定的冻结间隔形成各类冻结曲线数据，应实现5分钟冻结曲线上报，保存最近10天15 min曲线数据；
生成和存储实时和当前数据。
5.5.4 参数设置和查询

5.5.4.1  参数设置

应支持远程或本地设置下列参数：

通信单元档案，示例：采集点编号等；

通信单元通信参数，示例：主站通信地址（包括主通道和备用通道）、通信协议、IP地址等；

通信单元抄表参数，示例：通信单元采集周期、抄表时间、采集数据项等。
5.5.4.2 参数查询

应支持远程或本地查询通信单元档案、通信单元通信参数、通信单元抄表参数。
5.5.5 事件记录

5.5.5.1事件采集

通信单元应按照配置的事件采集任务采集智能电能表的事件记录，采集事件记录应符合表5的规定，采集到智能电能表事件记录存储到采集记录表中形成冻结记录，存储容量不足时，通信单元应能自行维护过期历史数据，确保新采集数据的正确存储。

表5  单相智能电能表全事件采集
	事件名称
	1 级事件
主动上报
	2 级事件
每日采集
	3 级事件
每日采集
	4 级事件
按需召测

	失压
	—
	—
	√
	—

	欠压
	—
	—
	√
	—

	过压
	—
	—
	√
	—

	断相
	—
	—
	√
	—

	失流
	—
	—
	√
	—

	过流
	√
	—
	—
	—

	功率反向
	—
	—
	—
	√

	掉电
	—
	√
	—
	—

	编程
	—
	—
	—
	√

	清零
	√
	—
	—
	—

	事件清零
	—
	—
	—
	√

	校时
	—
	—
	√
	—

	开盖
	√
	—
	
	—

	开端钮盒
	—
	—
	√
	—

	跳闸
	—
	—
	—
	√

	合闸
	—
	—
	—
	√

	恒定磁场干扰
	√
	—
	—
	—

	负荷开关误动作
	√
	—
	—
	—

	电源异常
	—
	√
	—
	—

	注：“√”表示应做的项目，“—”表示可以不做的项目。


5.5.5.2 事件上报

要求如下：

通信单元根据主站设置的事件属性自动判断事件产生或恢复，事件产生或恢复时，根据主站的配置决定是否需要上报，同时记录上报状态。每条记录的内容包括事件类型、发生时间及相关关联数据信息；
事件上报需分通道独立上报，并按通道分别记录上报状态，包括“未上报”、“已上报”、“上报未确认”三种状态；
通信单元应能记录参数变更、电能表停/上电等事件。记录的主要事件应符合表 6的规定。

表6  通信单元事件记录
	数据项
	数据源
	重要程度

	电能表时钟超差
	电能表
	一般

	消息认证错误
	通信单元
	一般

	设备故障记录
	通信单元
	一般

	电能表示度下降
	电能表
	一般

	电能量超差
	电能表
	一般

	电能表飞走
	电能表
	一般

	电能表停走
	电能表
	一般

	抄表失败
	通信单元
	一般

	月通信流量超限
	通信单元
	一般

	通信单元停/上电
	通信单元
	重要

	通信单元初始化
	通信单元
	重要

	通信单元版本变更
	通信单元
	重要

	安全事件变更记录
	通信单元
	重要


5.5.6 状态指示

应具备状态指示，见附录A。
5.5.7 维护功能

5.5.7.1初始化

通信单元接收到主站下发的初始化命令后，分别对硬件、参数、数据进行初始化，参数置为缺省值，数据清零。

5.5.7.2 远程软件升级

要求如下：
通信单元按通信协议要求，支持远程升级功能。软件可通过远程通信信道实现在线软件下载。升级须得到许可。通信单元进行远程软件下载时，通信单元软件应具有断点续传能力，升级过程中出现中断后应能自行恢复，支持通过主站软件升级, 通信单元升级时能够对更新包的数据来源进行合法性验证；
通信单元升级过程中如果出现异常，软件应可以恢复到之前的版本。

5.5.7.3 通信单元读取与存储

通信单元应能读取并存储无线公网通信单元型号、版本、ICCID、信号强度等信息。

5.5.7.4 通信单元登录

通信单元上电后，经过0 s～30 s的随机延时后登录。每次登录失败后，经过心跳周期0.5倍～1.5倍的随机延时（以s或ms计）后重新登录。

5.5.8 互换性
通信单元应具备热插拔功能，热插拔时不应损坏。

5.6 通信要求 

5.6.1 传输特性
采用国家无线电管理机构对用于某种业务的相应设备所规定的工作频率范围，工作频率应符合表7的规定。

表7 通信单元 LTE 4G工作频率
	指标
	TDD
	FDD

	频率范围
	B39:1880 MHz～1920 MHz

B34:2010 MHz～2025 MHz

B40:2300 MHz～2400 MHz

B41:2496 MHz～2690 MHz

B38:2570 MHz～2620 MHz

	TX
	B1:1920 MHz～1980 MHz
B3:1710 MHz～1785 MHz
B5: 824 MHz～849 MHz
B8: 880 MHz～915 MHz

	
	
	RX
	B1:2110 MHz～2170 MHz
B3:1805 MHz～1880 MHz
B5: 869 MHz～894 MHz
B8: 925 MHz～960 MHz


5.6.2 信道要求
通信单元的信道规格和指标应符合YD/T 2575--2013、YD/T 2576--2013以及表8的规定。

表8
通信单元LTE 4G信道 要求
	指标
	TDD
	FDD

	信道数
	Channels 36200 –36349、

Channels 37750 –38249、
Channels 38250 –38649、
Channels 38650 –39649、
Channels 39650 - 41589
	TX：Channels 18000 – 18599、
    Channels 19200 – 19949、
    Channels 20400 – 20649、
  Channels 20750 – 21449
RX：Channels 0 – 599、
   Channels 1200 – 1949、
   Channels 2400 – 2649、
Channels 2750 – 3449


表8  通信单元LTE 4G信道 要求（续）

	指标
	TDD
	FDD

	调制方式
	下行：QPSK/16QAM/64QAM
上行：QPSK/16QAM

	双工收发信道间隔
	0
	190 MHz、95 MHz

	最大输出功率
	23dBm

	输出阻抗
	50Ω

	信道带宽
	≤20MHz

	发送相位精度
	1.2566×E-3 rad/subframe

	接收灵敏度
	<-93dB
	<-91dB


5.6.3 通信协议

应用层上行通信协议应符合但不限于DL/T 698.45—2017、下行通信协议应符合但不限于DL/T 698.45—2017、DL/T 645—2007的规定及相关备案文件的要求。

5.7 电磁兼容性要求

5.7.1 一般要求

通信单元应在表9所规定的电磁骚扰环境下正常工作，骚扰后无需人工干预，在5 min内应正常通信。

表9  电磁兼容性要求
	电磁骚扰源
	严酷等级
	骚扰施加值
	施加端口

	工频磁场
	—
	400 A/m
	整机

	射频辐射电磁场
	3
	10 V/m
	整机

	
	4
	30 V/m
	整机

	静电放电
	4
	8 kV(接触) , 15 kV(空气)
	外壳和操作部分

	电快速瞬变脉冲群
	4
	4.0 kV
	电能表电源端口

	阻尼振荡波
	4
	2.5 kV（共模），1.25 kV（差模）
	电能表电源端口

	射频场感应的传导骚扰
	3
	10 V
	电能表电源端口

	浪涌
	4
	4.0 kV（共模），2.0 kV（差模）
	电能表电源端口

	注：“整机”指通信单元安装在电能表上。


5.7.2 电压暂降和短时中断抗扰度
应符合GB/T 17626.11—2023的规定。在电源电压突降及短时中断时，通信单元不应发生死机或损坏，电源电压恢复后应能自动恢复正常通信。
5.7.3 工频磁场抗扰度

应符合GB/T 17626.8—2006的规定。在表9所列严酷等级的工频磁场影响下，通信单元不应发生死机或损坏，应能正常通信。
5.7.4 射频辐射电磁场抗扰度

应符合GB/T 17626.3—2023的规定。在表9所列严酷等级的射频辐射电磁场影响下，通信单元不应发生死机或损坏，应能正常通信。

5.7.5 静电放电抗扰度

应符合GB/T 17626.2—2018的规定。通信单元在表9所列严酷等级的静电放电骚扰下，不应发生死机或损坏，允许出现复位或短时通信中断现象。 

5.7.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度

应符合GB/T 17626.4—2018的规定。在表9所列严酷等级的电快速瞬变脉冲群骚扰下，通信单元不应发生死机或损坏，允许出现复位或短时通信中断现象。 

5.7.7 阻尼振荡波抗扰度

应符合GB/T 17626.12—2023的规定。在表9所列严酷等级的阻尼振荡波骚扰下，通信单元不应发生死机或损坏，应能正常通信。

5.7.8 射频场感应的传导抗扰度

应符合GB/T 17626.6—2017的规定。在表9所列严酷等级的射频场感应的传导骚扰下，通信单元不应发生死机或损坏，应能正常通信。

5.7.9 浪涌抗扰度

应符合GB/T 17626.5—2019的规定。在表9所列严酷等级的振荡波骚扰下，通信单元不应发生死机或损坏，允许出现复位或短时通信中断现象。

6 试验方法

6.1 环境要求
6.1.1 高温试验

按GB/T 2423.2—2008规定的Bb类进行，将受试通信单元在非通电状态下放入高温试验箱中央，升温至规定的最高温度，保温6 h，然后通电0.5 h。

6.1.2 低温试验

按GB/T 2423.1—2008规定的Ab类进行，将受试通信单元在非通电状态下放入低温试验箱的中央，降温至规定的最低温度，保温6 h，然后通电0.5 h。

6.1.3 湿热试验

按GB/T 2423.3—2016规定的方法进行试验。
6.2 外观与结构
目测法。
6.3 机械要求
6.3.1冲击

通信单元在非工作状态下，按GB/T 2423.5—2019规定的方法进行试验，选择半正弦脉冲，峰值加速度设置为30 g( 300m/s2)，脉冲持续时间设置为18 ms。
6.3.2 振动

按GB/T 2423.10—2019规定的方法进行试验。将受试通信单元在非工作状态下固定在试验台中央，频率范围设置为10 Hz～150 Hz,位移幅值设置为0.075 mm(频率范围≤60 Hz),加速度幅值设置为10 m/s²(频率范围>60 Hz),每轴线扫频周期数设置为20。
6.3.3 弹簧锤

   按GB/T 2423.55—2023规定的方法进行试验。将受试通信单元在非工作状态下安装在其正常工作位置，使其不得前后左右移动，弹簧锤以0.2 J的动能垂直作用在通信单元外壳的表面上，冲击3次。
6.3.4 防护性能

通信单元安装在电能表上，按GB/T 4208—2017规定的方法进行试验。
6.3.5 阻燃性能
按GB/T 5169.11—2017规定的方法进行试验。
6.4 电气要求
6.4.1 工作电源
将通信单元的输入电源，电源电压变化到5.4.1 中规定的极限值时，在15 min内，通信单元应能正常登录主站，抄读电能表的数据正确，最大电流不超过250 mA且持续时间不超过20 ms,秒平均电流不超过125 mA。
6.4.2 功耗

6.4.2.1 静态功耗

上电5 min后在非通信状态下（指通信单元只有接收机处于工作状态），使用直流电源对通信单元进行供电，可用准确度不低于0.2级的标准电能表或其他合适方式测量电源回路静态有功功耗。
6.4.2.2 动态功耗

上电5 min后在通信状态下（指通信单元发射机与接收机均处于工作状态），使用直流电源对通信单元进行供电，可用准确度不低于0.2级的标准电能表或其他合适方式测量电源回路动态有功功耗。

 6.4.3 绝缘电阻

在5.4.3的条件下，在通信单元的端子处测量各电气回路对地的绝缘电阻。

 6.4.4 绝缘强度

用50 Hz正弦波电压对以下回路进行试验，时间1 min，施加规定的试验电压。被试回路为：

电源回路对地；

信号输入、输出回路对地；

以上无电气联系的各回路之间； 

交流电源和直流电源间。 

 6.4.5 冲击电压

在5.4.5的条件下，试验方法如下：

脉冲波形：标准1.2/50 μs脉冲波；

电源阻抗：500 Ω±50 Ω；

电源能量：0.5 J±0.05 J；

每次试验分别在正、负极性下施加5次，两个脉冲之间最少间隔3 s。
6.5 功能要求
6.5.1 试验条件

通信单元安装在电能表上，按图1的方法搭建通信单元试验环境，完成各项功能试验。


[image: image1.emf]主站

单相智能电能表

被测远程

通信单元


图1 通信单元的功能测试
6.5.1 功能测试

在图1的试验环境下，通信单元成功收发数据。试验步骤如下：

在实际4G网络或模拟网上进行拨号验证，正常召测电能表的数据；

正确配置通信单元的连接，逐一进行通信超流量保护、数据采集、数据管理和存储、参数设置和查询、事件记录、状态指示、维护功能等试验。
6.5.2互换性

在图1的试验环境下，卸下标准通信单元，热插拔后换上被测远程通信单元，系统运行 5 min 后通过主站召测电能表数据。

6.6 通信要求
6.6.1 传输特性

测试传输连接方法如下：

确认数据功能已开通，通信单元关机处于对应运营商蜂窝网络信号覆盖区域；

通信单元开机，建立数据通信连接；

激活一个分组数据协议上下文；

向网络发送数据；

去活分组数据协议上下文。

 6.6.2 信道要求

 6.6.2.1 发射
按YD/T 2576-2013中规定的方法进行。

 6.6.2.2 接收

按YD/T 2576-2013中规定的方法进行。
6.6.4 通信协议

在图1的试验环境下，被测通信单元系统运行 5 min 后通过主站召测电能表数据。
6.7  电磁兼容性

6.7.1 一般要求

以下试验规定了通信单元的电源、输入、输出、通信、外壳等端口的电磁兼容性试验方法，不同类型的通信单元可根据其配置进行相应的试验。
6.7.2 电压暂降和短时中断抗扰度
按GB/T 17626.11—2023规定的方法进行试验。

6.7.3 工频磁场抗扰度

将通信单元安装在电能表上，置于与电能表电源电压相同频率、随时间正弦变化、强度为400 A/m的稳定持续磁场的线圈中心进行试验。

6.7.4 射频辐射电磁场抗扰度

按GB/T 17626.3—2023规定的方法进行试验。
6.7.5静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2—2018规定的方法进行试验。
6.7.6 电快速瞬变脉冲抗扰度

按GB/T 17626.4—2018规定的方法进行试验。
6.7.7 阻尼振荡波抗扰度

按GB/T 17626.12—2023规定的方法进行试验。
6.7.8 射频场感应的传导抗扰度

按GB/T 17626.6—2017规定的方法进行试验。
6.7.9 浪涌抗扰度

按GB/T 17626.5—2019规定的方法进行试验。
7 检验规则

7.1 检验分类

检验分为出厂检验、型式试验。

7.2 检验项目

检验项目应符合表10的规定。

表10  检验项目
	建议顺序
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	型式试验
	出厂检验

	1
	外观、标志
	5.2
	6.2
	√
	√

	2
	冲击
	5.3.1
	6.3.1
	√
	—

	3
	振动
	5.3.2
	6.3.2
	√
	—

	4
	弹簧锤
	5.3.3
	6.3.3
	√
	—

	5
	防护性能试验
	5.3.4
	6.3.4
	√
	—

	6
	阻燃性能试验
	5.3.5
	6.3.5
	√
	—

	7
	高温试验
	5.1.2
	6.1.1
	√
	√*

	8
	低温试验
	5.1.2
	6.1.2
	√
	√*

	9
	湿热试验
	5.4.3
	6.1.3
	√
	—

	10
	电源影响试验
	5.4.1
	6.4.1
	√
	—

	11
	功耗试验
	5.4.2
	6.4.2
	√
	√

	12
	功能试验
	5.5
	6.5
	√
	√

	13
	通信性能和基本传输性能试验
	5.6
	6.6
	√
	—

	14
	绝缘电阻试验
	5.4.3
	6.4.3
	√
	—

	15
	绝缘强度试验
	5.4.4
	6.4.4
	√
	—

	16
	冲击电压试验
	5.4.5
	6.4.5
	√
	—

	17
	电压暂降和短时中断试验
	5.7.2
	6.7.2
	√
	—

	18
	工频磁场抗扰度试验
	5.7.3
	6.7.3
	√
	—

	19
	射频辐射电磁场抗扰度试验
	5.7.4
	6.7.4
	√
	—

	20
	静电放电抗扰度试验
	5.7.5
	6.7.5
	√
	—

	21
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	5.7.6
	6.7.6
	√
	—

	22
	阻尼振荡波抗扰度试验
	5.7.7
	6.7.7
	√
	—

	23
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	5.7.8
	6.7.8
	√
	—

	24
	浪涌抗扰度试验
	5.7.9
	6.7.9
	√
	—

	注：“√”表示应做的项目，“√*”表示批次抽查的项目，“—”表示可以不做的项目。
	


8 包装、运输及贮存

包装应符合GB/T 13384—2008的规定。

包装完整的产品在运输过程中应能避免雨、雪的直接淋袭，并能防止受到剧烈的撞击和振动。

产品存放时应放在温度为-25 ℃～55 ℃,相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体的室内。

（资料性）
单相智能电能表远程通信单元外观型式要求

A.1 外形结构和尺寸示意图

单相智能电能表远程通信单元的外形尺寸为70mm（长）×50mm（宽）×22.7mm（高），通信单元外形和尺寸示意图见图A.1。                                 单位为 mm
[image: image2.png]4.5

2.1

18

s

-+

=i
3

0.8

£ I:J}'





图 A.1 外形结构和尺寸示意图
A.2 指示灯状态

通信单元具备远程及本地指示灯，指示灯见图 A.2 ，要求如下：
远程灯——红灯，熄灭时表示通信单元同主站通信正常，常亮时表示通信单元同主站通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示通信单元和主站之间正在进行数据交换；

本地灯——绿灯，常亮时表示通信单元同电能表通信正常，熄灭时表示通信单元同电能表通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示通信单元和电能表之间正在进行数据交换。

[image: image3.png]



图 A.2 指示灯示意图
A.3 接口定义
通信单元与电能表之间通过标准通信接口相连，通信单元接口示意图见图 A.3 。实现通信单元与电能表之间的连接。通信单元弱电接口采用2×6双排插针作为连接件，电能表弱电接口采用2×6双排插座作为连接件，电能表与通信单元弱电接口管脚定义说明见表 A.1 。（参考群资料）

[image: image4.emf]1

VCC

3

VSS

5

RXD

7

/SET

9

/RST

11

EVEN

OUT

2

VCC

4

VSS

6

8

TXD

10

STA

12


图 A.3 通信单元接口示意图
表 A.1 电能表与通信单元弱电接口管脚定义说明
	电能表接口管脚编号
	信号类别
	信号名称
	信号方向（针对电能表）
	说明

	1、2
	电源
	VCC
	O
	通信模块模拟电源，由电能表（统一改 单位空格）提供，当电表运行在规定的工作电压范围时，输出电压范围：＋12V±1V（负载工作电流0 mA～125mA，最大峰值电流250mA）
通信模块电源故障或短路时不应影响电表的基本功能（电表应采取保护措施）。

	3、4
	电源地
	VSS
	
	通信地

	5
	信号
	RXD
	I
	通信模块给电表发送信号引脚，要求通信模块输出为开漏方式，常态为高阻态。要求通信模块低电平电流驱动能力≥2mA
通信速率自适应1200~19200bps

	6
	预留
	
	
	预留

	7
	信号
	/SET
	O
	模块设置使能；低电平时，方可设置通信模块。开漏方式，常态为高阻态。

	8
	信号
	TXD 
	O
	电表通信信号输出引脚，开漏方式，常态为高阻态。
通信速率自适应1200~19200bps

	9
	信号
	/RST
	O
	复位输出（低电平有效），开漏方式，常态为高阻态，可用于复位通信模块，复位信号脉宽≥0.2s

	10
	状态
	STA
	I
	接收时地址匹配正确模块输出0.2s高阻态；通信模块发送过程输出高阻态，表内CPU判定通信发送时禁止操作继电器。要求通信模块输出为开漏方式，常态为低电平。通信模块低电平电流驱动能力≥2mA

	11
	状态
	EVENTOUT
	O 
	电表事件状态输出，开漏方式，常态为低电平。当有主动上报事件发生时，输出高阻态，请求查询主动上报状态字；查询完毕输出低电平。

	12
	预留
	
	
	预留

	电能表和通信单元的开漏端耐压为5.5 V，所有输出接口的低电平电流驱动能力≥2 mA，在驱动2 mA的负载电流时对地电压应≤0.4 V。
通信接口应与电能表强电隔离。
























_1234567890.vsd
主站


单相智能电能表







被测远程
通信单元



_1234567891.unknown

